PDTG - Sensor de temperatura del aire (bulbo seco) - Termómetro

| DESCRIPCIÓN | VALOR ESPECIFICADO | VALOR GARANTIZADO |
| --- | --- | --- |
| Sensor | Sensor temperatura ambiente |  |
| Unidad de medida | grados Celsius [°C] (centígrados) |  |
| Rango de operación | -40 a +60 °C |  |
| Resolución | < 0,1 °C |  |
| Incertidumbre | < +/-1 °C |  |
| Precisión mínima | +/-0,2 °C (@-30 a 50 °C) |  |
| Norma / tecnología | Resistencia de platino con exactitud clase A según IEC 607541:2008. Si se utiliza otro tipo de resistencia, especificar características y justificar el cambio de material |  |
| Exposición / instalación | Dentro de un abrigo standard de plástico blanco, opaco, resistente a la radiación ultravioleta y con un diseño tal que no haga necesaria la ventilación forzada para cumplir con los requisitos establecidos |  |
| Cableado mínimo | Cable de conexión eléctrica, comunicaciones y señales de 20 m |  |
| Montaje | Accesorios de montaje incluidos |  |
| Referencia técnica | Campbell Scientific 109-L with 10-Plate Radiation Gill / Campbell Scientific MetSenS500 |  |

PDTG - Sensor de humedad relativa ambiente

| DESCRIPCIÓN | VALOR ESPECIFICADO | VALOR GARANTIZADO |
| --- | --- | --- |
| Sensor | Sensor humedad |  |
| Rango | 0-100 % |  |
| Dependencia de temperatura | 0,03 %RH/°C |  |
| Resolución | 1,3 + 0,003 * RH medido (-15 a 40 °C) |  |
| Cableado mínimo | Cable de conexión eléctrica, comunicaciones y señales de 20 m |  |
| Montaje | Accesorios de montaje incluidos |  |
| Referencia técnica | Campbell Scientific EE181-L Air Temperature and Relative Humidity Probe / Campbell Scientific MetSenS500 |  |

PDTG - Sensor de temperatura de celda

| DESCRIPCIÓN | VALOR ESPECIFICADO | VALOR GARANTIZADO |
| --- | --- | --- |
| Sensor | Sensor RTD Clase A IEC 751-95 |  |
| Clase | Clase A según IEC 751-95 |  |
| Tipo | Detector de Temperatura por Resistencia (RTD) |  |
| Elemento sensor | PT100 o similar |  |
| Incertidumbre | Igual o menor a +/-1 °C |  |
| Resolución | < 0,1 °C |  |
| Rango de temperatura | -50 a 150 °C |  |
| Método de adhesión | Poliamida |  |
| Cableado mínimo | Cable de conexión eléctrica, comunicaciones y señales de 20 m |  |
| Montaje | Accesorios de montaje incluidos |  |
| Referencia técnica | Campbell Scientific CS240 |  |

PDTG - Anemómetro para velocidad del viento

| DESCRIPCIÓN | VALOR ESPECIFICADO | VALOR GARANTIZADO |
| --- | --- | --- |
| Sensor | Sensor velocidad de viento |  |
| Unidad de medida | metros por segundo (m/s) |  |
| Rango de operación | 0 a 50 m/s |  |
| Sensibilidad | 0,25 m/s |  |
| Incertidumbre hasta 5 m/s | Igual o menor a 0,5 m/s |  |
| Incertidumbre mayor a 5 m/s | Igual o menor al 10 % |  |
| Rango de medición | 0 a 100 m/s |  |
| Temperatura de operación | -50 °C a 50 °C |  |
| Exposición / instalación | A 2 m sobre el nivel del suelo |  |
| Construcción mecánica | Sistema de copelas montadas sobre eje de acero inoxidable con rodamientos sellados |  |
| Clase IEC 61400 | En terrenos planos: clase 1,7A o superior. En terrenos no planos: clase 2,5B o superior, según IEC 61400:2005 |  |
| Norma / tecnología | Indica resistencia de platino con exactitud clase A según IEC 60751:2008. Si se utiliza otro tipo de resistencia, especificar características y justificar el cambio de material |  |
| Cableado mínimo | Cable de conexión eléctrica, comunicaciones y señales de 20 m |  |
| Montaje | Accesorios de montaje incluidos |  |
| Referencia técnica | R.M. Young 05103V / Campbell Scientific MetSenS500 |  |

PDTG - Veleta para dirección del viento

| DESCRIPCIÓN | VALOR ESPECIFICADO | VALOR GARANTIZADO |
| --- | --- | --- |
| Sensor | Sensor dirección de viento |  |
| Unidad de medida | grados (°) |  |
| Rango de medición | 0 a 360° |  |
| Temperatura de operación | -50 °C a 50 °C |  |
| Rango de operación (velocidad del viento) | 0 a 50 m/s |  |
| Umbral | 0,25 m/s |  |
| Resolución mínima / precisión | 5° |  |
| Incertidumbre | +/- 5° |  |
| Exposición / instalación | A 2 m sobre el nivel del suelo y alineada con el norte verdadero (no magnético) |  |
| Construcción mecánica | Veleta dinámicamente equilibrada que gire sobre rodamientos sellados |  |
| Norma IEC 61400 | Cumplimiento IEC 61400:2005 |  |
| Norma / tecnología | Indica resistencia de platino con exactitud clase A según IEC 60751:2008. Si se utiliza otro tipo de resistencia, especificar características y justificar el cambio de material |  |
| Cableado mínimo | Cable de conexión eléctrica, comunicaciones y señales de 20 m |  |
| Montaje | Accesorios de montaje incluidos |  |
| Referencia técnica | R.M. Young 05103V / Campbell Scientific MetSenS500 |  |

PDTG - Barómetro para presión atmosférica

| DESCRIPCIÓN | VALOR ESPECIFICADO | VALOR GARANTIZADO |
| --- | --- | --- |
| Sensor | Sensor barométrico |  |
| Unidad de medida | HectoPascales (hPa) |  |
| Rango de operación | 500 a 1100 hPa |  |
| Deriva | La deriva de calibración no debería exceder 0,5 hPa/año |  |
| Resolución | 0,1 hPa |  |
| Incertidumbre | +/- 0,2 hPa (@25 °C) y +/- 0,3 hPa (@-40 a 60 °C) |  |
| Norma / tecnología | Indica resistencia de platino con exactitud clase A según IEC 60751:2008. Si se utiliza otro tipo de resistencia, especificar características y justificar el cambio de material |  |
| Exposición / instalación | Sensor alojado en contenedor adecuado para proveer correcta articulación con la atmósfera y protegerlo de factores ambientales, cambios o gradientes de temperatura, y de los efectos del viento en la boca de entrada |  |
| Cableado mínimo | Cable de conexión eléctrica, comunicaciones y señales de 20 m |  |
| Montaje | Accesorios de montaje incluidos |  |
| Referencia técnica | R.M. Young 61302V / Campbell Scientific MetSenS500 |  |

PDTG - Sensor de precipitación

| DESCRIPCIÓN | VALOR ESPECIFICADO | VALOR GARANTIZADO |
| --- | --- | --- |
| Sensor | Sensor de precipitación |  |
| Principio de medición | Cubeta basculante |  |
| Normativa de referencia | Cumple con los estándares de la OMM |  |
| Resolución mínima | 0,2 mm |  |
| Precisión mínima | 50 mm/h; +/-1 % |  |
| Rango de funcionamiento | 0 a 700 mm/h |  |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 0 a 50 °C |  |
| Humedad relativa de funcionamiento | 0-100 % con condensación |  |
| Grado de protección | IP67 |  |
| Cableado mínimo | Cable de conexión eléctrica, comunicaciones y señales de 20 m |  |
| Montaje | Accesorios de montaje incluidos |  |
| Referencia técnica | Campbell Scientific TE525MM-L |  |

PDTG - Sensor de relación de suciedad (Soiling Ratio)

| DESCRIPCIÓN | VALOR ESPECIFICADO | VALOR GARANTIZADO |
| --- | --- | --- |
| Sensor | Sensor óptico soiling ratio |  |
| Mantenimiento | 100 % libre de mantenimiento y sin agua |  |
| Temperatura ambiente de trabajo | -20 a +60 °C |  |
| Precisión de pérdida de transmisión | Mínima ±1 % |  |
| Calibración | No requiere calibración de polvo local |  |
| Protocolos de comunicación | Modbus |  |
| Grado de protección | IP67 |  |
| Cableado mínimo | Cable de conexión eléctrica, comunicaciones y señales de 20 m |  |
| Montaje | Accesorios de montaje incluidos |  |
| Referencia técnica | Kipp & Zonen DustIQ |  |

PDTG - Piranómetro para irradiancia horizontal global (GHI)

| DESCRIPCIÓN | VALOR ESPECIFICADO | VALOR GARANTIZADO |
| --- | --- | --- |
| Norma del sensor | Piranómetro Clase A ISO 9060:2018 |  |
| Clasificación ISO | ISO 9060:2018 Clase A (Spectrally Flat Class A) (Secondary Standard) |  |
| Clasificación IEC | IEC 61724-1:2017 Clase A |  |
| Respuesta espectral | Espectralmente plano |  |
| Rango espectral | 285 a 3.000 nm |  |
| Rango de medición | Igual o mayor a 0 a 2.000 W/m² |  |
| Resolución | Igual o menor a 1 W/m² |  |
| Incertidumbre de calibración | Igual o menor al 2 % para 1.000 W/m² |  |
| Tiempo de respuesta (95%) | < 5 segundos |  |
| Estabilidad (cambios/año) | < 0,5 % |  |
| Linealidad (100 a 1.000 W/m²) | < 0,2 % |  |
| Sensibilidad de temperatura (-10 a 40 °C) | < 1 % |  |
| Error direccional (a 80° con 1.000 W/m²) | < 10 W/m² |  |
| Error de inclinación | < 0,2 % |  |
| Campo de visión | 180° |  |
| Sensibilidad | 7 a 14 µV/W/m² |  |
| Cero Offset - Radiación térmica (2.000 W/m²) | < 7 W/m² |  |
| Cero Offset - Cambio de temperatura (5 K/h) | < 2 W/m² |  |
| Rango de temperatura de operación | -40 °C a +80 °C |  |
| MTBF | > 10 años |  |
| Grado de protección | IP67 |  |
| Accesorio del sensor | Medición de ángulo de inclinación (+/-1°; 0-90°) |  |
| Accesorio del sensor | Medición de temperatura interna |  |
| Accesorio del sensor | Medición de humedad interna |  |
| Accesorio del sensor | Calefacción |  |
| Accesorio del sensor | Recirculador de aire forzado y medición de su velocidad |  |
| Cableado mínimo | Cable de conexión eléctrica, comunicaciones y señales de 20 m |  |
| Accesorio de sensor | Pantalla de protección solar del sensor (Sun screen) |  |
| Montaje | Accesorios de montaje incluidos |  |
| Referencia técnica | Hukseflux SR30-M2-D1 / Kipp&Zonen SMP11 |  |

PDTG - Piranómetro para irradiancia en plano receptor (POA)

| DESCRIPCIÓN | VALOR ESPECIFICADO | VALOR GARANTIZADO |
| --- | --- | --- |
| Norma del sensor | Piranómetro Clase A ISO 9060:2018 |  |
| Clasificación ISO | ISO 9060:2018 Clase A (Spectrally Flat Class A) (Secondary Standard) |  |
| Clasificación IEC | IEC 61724-1:2017 Clase A |  |
| Respuesta espectral | Espectralmente plano |  |
| Rango espectral | 285 a 3.000 nm |  |
| Rango de medición | Igual o mayor a 0 a 2.000 W/m² |  |
| Resolución | Igual o menor a 1 W/m² |  |
| Incertidumbre de calibración | Igual o menor al 2 % para 1.000 W/m² |  |
| Tiempo de respuesta (95%) | < 5 segundos |  |
| Estabilidad (cambios/año) | < 0,5 % |  |
| Linealidad (100 a 1.000 W/m²) | < 0,2 % |  |
| Sensibilidad de temperatura (-10 a 40 °C) | < 1 % |  |
| Error direccional (a 80° con 1.000 W/m²) | < 10 W/m² |  |
| Error de inclinación | < 0,2 % |  |
| Campo de visión | 180° |  |
| Sensibilidad | 7 a 14 µV/W/m² |  |
| Cero Offset - Radiación térmica (2.000 W/m²) | < 7 W/m² |  |
| Cero Offset - Cambio de temperatura (5 K/h) | < 2 W/m² |  |
| Rango de temperatura de operación | -40 °C a +80 °C |  |
| MTBF | > 10 años |  |
| Grado de protección | IP67 |  |
| Accesorio del sensor | Medición de ángulo de inclinación (+/-1°; 0-90°) |  |
| Accesorio del sensor | Medición de temperatura interna |  |
| Accesorio del sensor | Medición de humedad interna |  |
| Accesorio del sensor | Calefacción |  |
| Accesorio del sensor | Recirculador de aire forzado y medición de su velocidad |  |
| Cableado mínimo | Cable de conexión eléctrica, comunicaciones y señales de 20 m |  |
| Accesorio de sensor | Pantalla de protección solar del sensor (Sun screen) |  |
| Montaje | Accesorios de montaje incluidos |  |
| Referencia técnica | Hukseflux SR30-M2-D1 / Kipp&Zonen SMP11 |  |

PDTG - Piranómetro para irradiancia en plano receptor trasero

| DESCRIPCIÓN | VALOR ESPECIFICADO | VALOR GARANTIZADO |
| --- | --- | --- |
| Norma del sensor | Piranómetro Clase A ISO 9060:2018 |  |
| Clasificación ISO | ISO 9060:2018 Clase A (Spectrally Flat Class A) (Secondary Standard) |  |
| Clasificación IEC | IEC 61724-1:2017 Clase A |  |
| Respuesta espectral | Espectralmente plano |  |
| Rango espectral | 285 a 3.000 nm |  |
| Rango de medición | Igual o mayor a 0 a 2.000 W/m² |  |
| Resolución | Igual o menor a 1 W/m² |  |
| Incertidumbre de calibración | Igual o menor al 2 % para 1.000 W/m² |  |
| Tiempo de respuesta (95%) | < 5 segundos |  |
| Estabilidad (cambios/año) | < 0,5 % |  |
| Linealidad (100 a 1.000 W/m²) | < 0,2 % |  |
| Sensibilidad de temperatura (-10 a 40 °C) | < 1 % |  |
| Error direccional (a 80° con 1.000 W/m²) | < 10 W/m² |  |
| Error de inclinación | < 0,2 % |  |
| Campo de visión | 180° |  |
| Sensibilidad | 7 a 14 µV/W/m² |  |
| Cero Offset - Radiación térmica (2.000 W/m²) | < 7 W/m² |  |
| Cero Offset - Cambio de temperatura (5 K/h) | < 2 W/m² |  |
| Rango de temperatura de operación | -40 °C a +80 °C |  |
| MTBF | > 10 años |  |
| Grado de protección | IP67 |  |
| Accesorio del sensor | Medición de ángulo de inclinación (+/-1°; 0-90°) |  |
| Accesorio del sensor | Medición de temperatura interna |  |
| Accesorio del sensor | Medición de humedad interna |  |
| Accesorio del sensor | Calefacción |  |
| Accesorio del sensor | Recirculador de aire forzado y medición de su velocidad |  |
| Cableado mínimo | Cable de conexión eléctrica, comunicaciones y señales de 20 m |  |
| Accesorio de sensor | Pantalla de protección solar del sensor (Sun screen) |  |
| Montaje | Accesorios de montaje incluidos |  |
| Referencia técnica | Hukseflux SR30-M2-D1 / Kipp&Zonen SMP11 |  |

PDTG - Albedómetro

| DESCRIPCIÓN | VALOR ESPECIFICADO | VALOR GARANTIZADO |
| --- | --- | --- |
| Norma del sensor | Albedómetro Clase A |  |
| Clasificación ISO | ISO 9060:2018 Clase A (Spectrally Flat Class A) (Secondary Standard) |  |
| Clasificación IEC | IEC 61724-1:2017 Clase A |  |
| Respuesta espectral | Espectralmente plano |  |
| Rango espectral | 285 a 3.000 nm |  |
| Rango de medición | Igual o mayor a 0 a 2.000 W/m² |  |
| Resolución | Igual o menor a 1 W/m² |  |
| Incertidumbre de calibración | Igual o menor al 2 % para 1.000 W/m² |  |
| Tiempo de respuesta (95%) | < 5 segundos |  |
| Estabilidad (cambios/año) | < 0,5 % |  |
| Linealidad (100 a 1.000 W/m²) | < 0,2 % |  |
| Sensibilidad de temperatura (-10 a 40 °C) | < 1 % |  |
| Error direccional (a 80° con 1.000 W/m²) | < 10 W/m² |  |
| Error de inclinación | < 0,2 % |  |
| Campo de visión | 180° |  |
| Sensibilidad | 7 a 14 µV/W/m² |  |
| Cero Offset - Radiación térmica (2.000 W/m²) | < 7 W/m² |  |
| Cero Offset - Cambio de temperatura (5 K/h) | < 2 W/m² |  |
| Rango de temperatura de operación | -40 °C a +80 °C |  |
| MTBF | > 10 años |  |
| Grado de protección | IP67 |  |
| Accesorio del sensor | Medición de ángulo de inclinación (+/-1°; 0-90°) |  |
| Accesorio del sensor | Medición de temperatura interna |  |
| Accesorio del sensor | Medición de humedad interna |  |
| Accesorio del sensor | Calefacción |  |
| Accesorio del sensor | Recirculador de aire forzado y medición de su velocidad |  |
| Cableado mínimo | Cable de conexión eléctrica, comunicaciones y señales de 20 m |  |
| Accesorio de sensor | Pantalla de protección solar del sensor (Sun screen) |  |
| Montaje | Accesorios de montaje incluidos |  |
| Referencia técnica | Hukseflux SR30-M2-D1 / Kipp&Zonen SMP11 |  |

PDTG - Piranómetro para irradiancia horizontal difusa (DHI) - Opcional

| DESCRIPCIÓN | VALOR ESPECIFICADO | VALOR GARANTIZADO |
| --- | --- | --- |
| Norma del sensor | Piranómetro Clase B o superior ISO 9060:2018 |  |
| Clasificación ISO | ISO 9060:2018 Clase B (First Class) (Secondary Standard) |  |
| Clasificación IEC | IEC 61724-1:2017 Clase A o B |  |
| Respuesta espectral | Espectralmente plano |  |
| Rango espectral | 285 a 3.000 nm |  |
| Rango de medición | Igual o mayor a 0 a 1.500 W/m² |  |
| Resolución | Igual o menor a 1 W/m² |  |
| Incertidumbre de calibración | Igual o menor al 3 % para 1.000 W/m² |  |
| Rango de temperatura de operación | -40 °C a +80 °C |  |
| MTBF | > 10 años |  |
| Grado de protección | IP67 |  |
| Accesorio del sensor | Medición de ángulo de inclinación (+/-1°; 0-90°) |  |
| Accesorio del sensor | Medición de temperatura interna |  |
| Accesorio del sensor | Medición de humedad interna |  |
| Accesorio del sensor | Calefacción (opcional) |  |
| Cableado mínimo | Cable de conexión eléctrica, comunicaciones y señales de 20 m |  |
| Accesorio de sensor | Pantalla de protección solar del sensor (Sun screen) |  |
| Montaje | Accesorios de montaje incluidos |  |
| Referencia técnica | Hukseflux SR30-M2-D1 / Kipp&Zonen SMP3 |  |